현행

개정안

ES 05003.c 먹는물 수질기준의 표시한계 및 결과

표시  2015

NO	성 분 명	수질기준	시험결과 표시한계	시험결과 표시자릿수
	:	<중간생략>	:	:
67	스트론튬8	4 mg/L 이하 (먹는염지하수, 먹는해양심층수)	0.001 mg/L	0.000
68	세슘(Cs-137)9	4.0 mBq/L 이하	-9	-9
69	스트론튬(Sr-90)9	3.0 mBq/L 이하	-9	-9
70	삼중수소9	6.0 Bq/L 이하	-9	-9
		<이하생략>

ES 05003.d 먹는물 수질기준의 표시한계 및 결과

표시  2015

NO	성 분 명	수질기준	시험결과 표시한계	시험결과 표시자릿수
	:	<중간생략>	:	:
67	우라늄10	0.03 mg/L 이하	0.0001 mg/L	0.0000
68	스트론튬8	4 mg/L 이하 (먹는염지하수, 먹는해양심층수)	0.001 mg/L	0.000
69	세슘(Cs-137)9	4.0 mBq/L 이하	-9	-9
70	스트론튬(Sr-90)9	3.0 mBq/L 이하	-9	-9
71	삼중수소9	6.0 Bq/L 이하	-9	-9
		<이하생략>

10샘물, 먹는샘물, 먹는염지하수 및 먹는물공동시설의 경우에만 적용한다.

ES 05400.c 금속류 2015

ES 05400.d 금속류 2015

1.0 목적

이 시험방법은 먹는물, 샘물 및 염지하수 중에 구리(동), 납, 망간, 보론(붕소), 비소, 셀레늄, 수은, 아연, 알루미늄, 철, 카드뮴, 크롬 등의 금속류를 분석하는 방법으로 시료채취, 간섭물질, 전처리과정, 기기분석에 관해 설명하고 내부정도관리에 대해 자세히 기술하고 있다.

1.0 목적

이 시험방법은 먹는물, 샘물 및 염지하수 중에 구리(동), 납, 망간, 보론(붕소), 비소, 셀레늄, 수은, 아연, 알루미늄, 철, 카드뮴, 크롬, 우라늄 등의 금속류를 분석하는 방법으로 시료채취, 간섭물질, 전처리과정, 기기분석에 관해 설명하고 내부정도관리에 대해 자세히 기술하고 있다.

2.0 적용 가능한 시험

먹는물, 샘물 및 염지하수 중 금속성분을 분석하기 위해 일반적으로 시료를 적절한 방법으로 전처리하여야 하고 그 후에 기기분석을 실시한다. 금속별로 사용되는 기기분석 방법은 표 1과 같으며, 원자흡수분광광도법을 주요 시험법으로 사용한다.

표 1. 먹는물, 샘물 및 염지하수 중 금속류의 시험방법 및 시험방법의 분류번호

(표 계속)

측정 금속	원자흡수 분광광도법	유도결합플라스마 -원자발광분광법	자외선/가시선 분광법	유도결합플라스마 -질량분석법	양극벗김 전압전류법
05406.b 셀레늄	05406.1b1	05406.2b	-	05406.3b	-
05407.a 수은	05407.1b2	-	-	-	05407.2b
05408.b 아연	05408.1b	05408.2b	-	05408.3b	-
05409.a 알루미늄	05409.1a	05409.2a	05409.3a	05409.4a	-
05410 철	05410.2a	05410.3a	05410.1a	05410.4a	-
05411.a 카드뮴	05411.1a	05411.2a	-	05411.3a	-
05412 크롬	05412.1a	05412.2a	-	05412.3a	-
스트론튬	-	05413.1a	-	05413.2a	-

2.0 적용 가능한 시험

먹는물, 샘물 및 염지하수 중 금속성분을 분석하기 위해 일반적으로 시료를 적절한 방법으로 전처리하여야 하고 그 후에 기기분석을 실시한다. 금속 별로 사용되는 기기분석 방법은 표 1과 같다.

표 1. 먹는물, 샘물 및 염지하수 중 금속류의 시험방법 및 시험방법의 분류번호

(표 계속)

측정 금속	원자흡수 분광광도법	유도결합플라스마 -원자발광분광법	자외선/가시선 분광법	유도결합플라스마 -질량분석법	양극벗김 전압전류법
05406.b 셀레늄	05406.1b1	05406.2b	-	05406.3b	-
05407.a 수은	05407.1b2	-	-	-	05407.2b
05408.b 아연	05408.1b	05408.2b	-	05408.3b	-
05409.a 알루미늄	05409.1a	05409.2a	05409.3a	05409.4a	-
05410 철	05410.2a	05410.3a	05410.1a	05410.4a	-
05411.a 카드뮴	05411.1a	05411.2a	-	05411.3a	-
05412 크롬	05412.1a	05412.2a	-	05412.3a	-
05413 스트론튬	-	05413.1a	-	05413.2a	-
05414 우라늄	-	-	-	05414.1

ES 05400.3c 금속류-유도결합플라스마-질량분석법

2015

ES 05400.3d 금속류-유도결합플라스마-질량분석법

2015

1.1 목적

1.2.1 이 방법은 먹는물 중에 구리(동), 납, 망간, 비소, 셀레늄, 아연, 알루미늄, 철, 카드뮴, 크롬, 보론(붕소)의 미량 용존 금속원소의 측정에 적용한다.

1.1 목적

1.2.1 이 방법은 먹는물, 샘물 및 염지하수 중에 구리(동), 납, 망간, 비소, 셀레늄, 아연, 알루미늄, 철, 카드뮴, 크롬, 보론(붕소), 우라늄의 미량 용존 금속원소의 측정에 적용한다.

1.2.3 먹는물 시료의 경우에는 여과와 산 분해 없이 시료를 직접 분석하고, 염지하수 시료의 경우에는 유기금속착화물을 형성하여 용매로 추출하고 휘발건조 후 재용해하여 분석한다. 금속별 정량한계는 0.00015 ∼ 0.01376 mg/L이다.

1.2.3 먹는물 시료의 경우에는 여과와 산 분해 없이 시료를 직접 분석하고, 염지하수 시료의 경우에는 유기금속착화물을 형성하여 용매로 추출하고 휘발건조 후 재용해하여 분석한다. 금속별 정량한계는 0.00010 ∼ 0.01376 mg/L이다.

<신 설>

4.2.12 우라늄

4.2.12.1 우라늄 표준원액(1,000 mg/L)

질산우라늄(Uranyl Nitrate Hexa Hydrate,  UO2(NO3)2·6H2O, 분자량 : 502.13) 0.2110 g을 20 mL 정제수로 녹인 후 100 mL 부피플라스크에 넣어 표선을 맞추어 조제하거나 시판하는 우라늄 표준용액을 사용하여 표준원액으로 한다.

4.2.12.2 우라늄 표준용액(100 mg/L)

우라늄 표준원액 및 질산을 각각 10 mL씩 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수를 표선까지 맞추어 조제한다.

4.2.12.3 우라늄 표준용액(2.0 mg/L)

우라늄 표준용액 및 질산을 각각 2 mL씩 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수를 표선까지 맞추어 조제한다.

<신 설>

7.1 전처리

7.1.1 시료의 탁도가 1 NTU 이상일 경우 미세입자 및 부유물을 제거한다.

7.1.4.5  7.1.3.3과 7.1.3.4 과정을 3번 반복한다.

7.1.4.5  7.1.4.3과 7.1.4.4 과정을 3번 반복한다.

7.1.4.6  폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 용기를 80 ℃ 열판에서 가열하여 용매를 휘발시킨 다음 증류수 5 mL 및 질산 250 μL를 추출시료에 넣고 열판에서 가열하여 완전히 분해․건조시킨다. 이때의 과정은 반드시 청정시설이 갖추어진 후드에서 실시되어야 한다.

7.1.4.6  폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 용기를 80 ℃ 열판에서 가열하여 용매를 휘발시킨 다음 정제수 5 mL 및 질산 250 μL를 추출시료에 넣고 열판에서 가열하여 완전히 분해․건조시킨다. 이때의 과정은 반드시 청정시설이 갖추어진 후드에서 실시되어야 한다.

7.3.2 시료 중 금속의 농도가 정량범위를 벗어나면 시료를 묽혀서 측정한다.

7.3.2 시료 중 금속의 농도가 정량범위를 벗어나면 시료를 희석하여 측정한다.

8.2 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 ES 05003.c의 먹는물 수질기준의 표시한계 및 결과표시에 따른다.

8.2 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 ES 05003.d의 먹는물 수질기준의 표시한계 및 결과표시에 따른다.

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계 검정곡선 정밀도 정확도 현장이중시료	0.00015 mg/L ～ 0.01376 mg/L 결정계수(R2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 20 % 상대표준편차가 ± 20 % 이내 80 % ～ 120 % 상대편차가 ± 20 % 이내

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계 검정곡선 정밀도 정확도 현장이중시료	0.00010 mg/L ～ 0.01376 mg/L 결정계수(R2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 20 % 상대표준편차가 ± 20 % 이내 80 % ～ 120 % 상대편차가 ± 20 % 이내

표 2. 유도결합플라스마-질량분석법에 의해 측정 질량, 정량한계

금속종류	화학식	측정질량(m/z)	정량한계(mg/L)
구리(동) 납 망간 비소 셀레늄 아연 알루미늄 철 카드뮴 크롬 보론(붕소)	Cu Pb Mn As Se Zn Al Fe Cd Cr B	631 2061, 207, 208 551 751 821, 77 661, 67, 68 271 541 1141 521 11	0.00045 0.00037 0.00015 0.00287 0.00049 0.00023 0.00182 0.01376 0.00036 0.00135 0.00039

1우선선택이온

표 2. 유도결합플라스마-질량분석법에 의해 측정 질량, 정량한계

금속종류	원소명	측정질량(m/z)	정량한계(mg/L)
구리(동) 납 망간 비소 셀레늄 아연 알루미늄 철 카드뮴 크롬 보론(붕소) 우라늄	Cu Pb Mn As Se Zn Al Fe Cd Cr B U	631 2061, 207, 208 551 751 821, 77 661, 67, 68 271 541 1141 521 11 2381, 235	0.00045 0.00037 0.00015 0.00287 0.00049 0.00023 0.00182 0.01376 0.00036 0.00135 0.00039 0.00010

1우선선택이온

<신  설>

ES 05414.1 우라늄-유도결합플라스마-질량분석법 2015

우라늄-유도결합플라스마-질량분석법

(Uranium Inductively Coupled Plasma-Mass Spectro -metry)

이 시험방법은 샘물, 먹는샘물, 먹는염지하수 및 먹는물공동시설 중에 우라늄의 분석으로, 시료를 플라스마에 분사시켜 탈용매, 원자화 및 이온화과정을 거쳐 질량분석기로 분석하는 방법이다. 이 방법은 ES 05400.3d 금속류-유도결합플라스마-질량분석법에 따른다.

<신  설>

ES 05414.a 우라늄

1.0 일반적 성질

이 시험방법은 시료 중의 우라늄을 측정하는 방법이다. 우라늄은 원자번호 92번으로 자연상태에서 +2, +3, +4, +5, +6의 산화상태로 존재한다. 6가가 가장 흔하며 자연계에서 6가 우라늄은 보통 산소와 결합하여 우라닐 이온(UO22+)으로 존재한다. 자연적으로 존재하는 우라늄은 세 가지 방사선 핵종(234U, 235U, 238U)의 혼합물이며 모두 알파와 감마 방출에 의해 붕괴된다. 우라늄은 자연계에 널리 분포해 있고, 화강암과 다른 여러 가지 광물에 있다. 지각 중에 2.6 mg/kg의 비율로 존재하며 환경 중에 존재량은 일반적으로 먹는물에서는 평균 1 μg/L 이하, 샘물에서는 평균 7.1 μg/L로 검출된다. 우라늄은 주로 핵발전소의 연료로 쓰이며, 일부 우라늄 화합물은 촉매제와 염색 염료로 사용된다.

우라늄	정량한계 (mg/L)	정밀도 (% RSD)
유도결합플라스마-질량분석법	0.00010	20 % 이내

2.0 적용 가능한 시험방법

먹는물수질공정시험기준 개정 전․후 대비표